XK3190-A27E型

称重显示指示器

V1.02

上海香川电子衡器有限公司

目      录

第一章  技术参数	- 2 -

第二章  安装连接	- 3 -

一、仪表示意图	- 3 -

二、传感器的连接	- 3 -

三、串行通讯接口与大屏幕接口（选配）	- 4 -

第三章  操作说明	- 5 -

一、开关机	- 5 -

二、按键操作说明	- 5 -

三、称重操作	- 6 -

第四章 用户功能设置	- 7-

第五章  信息提示出错说明	- 9 -

第六章  蓄电池的使用	- 9-

第七章  维护保养及注意事项	-9 -

亲爱的用户：

在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书!

第一章  技术参数

1 型号                 XK3190-A27E

2 模拟部分

输入信号范围         -19mV～19mV

转换速度             10 次/秒

非线性               0.0015%

增益漂移             0.03%

供桥电压             DC  5V

传感器连接           1～4只350Ω传感器

3 显示

显示范围             -99999～999999(不考虑小数点)

分度值               1/2/5/10/20/50  可选

4串行通讯接口          （选配）

信号                 RS232信号

传输距离             ＜20米

5 大屏幕显示接口        （选配）

采用串行输出方式，电流环信号,传输距离≤1000米

6 使用环境

电源                 AC220V；50、60Hz（-2%~+2%）

使用温度             0 °C   ～40 °C

储运温度             -25 °C   ～55 °C

相对湿度             ≤85%RH

保险丝               500mA

7 自重                 约2千克

第二章  安装连接

一、仪表示意图

(图2-1) 前盖示意图

(图2-2) 后盖示意图

二、传感器的连接

1. 传感器的连接采用9芯插头座（孔）. 图2-3 标注了各引脚的意义。

2. 使用四芯屏蔽电缆。

三、串行通讯接口与大屏幕接口（选配）

串行通讯接口（RS232）

通讯接口采用RS232C，所有数据均为ASCII码，每组数据有10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位，无校验位。

- 连接方式

XK3190-A27E通讯接口采用9芯插座（针），引脚定义如下：2号脚为信号TXD（串行通讯数据线），5号脚为地线；连接线推荐使用屏蔽线。具体参见图2-4.

- 接口参数

  - 信号：RS232C信号

  - 波特率：1200/2400/4800/9600

- 通讯方式

方式一、P5=2：连续发送

所传送的数据为称量(毛重、净重或皮重，由P4参数决定)。

毛重格式为： ww000.000kg  或  ww000.000lb

净重格式为： wn000.000kg  或  wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg   或  wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

方式二、P5=3：稳定后连续发送

所传送的数据为称量(毛重、净重或皮重，由P4参数决定)。

毛重格式为： ww000.000kg  或  ww000.000lb

净重格式为： wn000.000kg  或  wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg   或  wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

方式三、P5=4

指令方式 (命令字均为ASCII字符):

仪表按上位机所发送的指令，执行相应的操作。

命令R		仪表接收命令并发送一次重量数据（格式同连续方式一）

命令T		仪表接收命令，仪表去皮（同去皮键），仪表返回CR LF

命令Z		仪表接收命令，仪表置零（同置零键），仪表返回CR LF

方式四、P5=5：连续发送

数据格式：= <重量数据（含小数点）>，所有数据均为ASCII码。

注: =   数据格式头，ASCII码。

<重量数据（含小数点）> ：包含小数点在内的六位有符号重量数据，ASCII码。

重量数据均为最低位在前，高位和符号位在最后。负数符号位发送为“-”，正数时符号位发送为0。

例如当前仪表显示的重量为 -500.00kg，则串行输出数据为：= 00.005-。

当前仪表显示的重量为 500.00kg，则串行输出数据为：= 00.0050。

大屏幕（电流环）

接线请参见图2-4. 大屏幕信号为20mA恒流的电流环信号，以二进制码串行输出，波特率为600。每一桢数据有11个位，1个起始位（0）、8个数据位（低位在前）、1个标志位、1个停止位（1）。

第三章  操作说明

一、开关机

按下仪表背面的按钮开关, 仪表开机，进入笔划自检，如果秤台上的重量在开机置零范围内，进行自动置零，并进入称重状态。否则仪表给出提示并且显示此重量。

在仪表开机状态下，按下背面的按钮开关，仪表将关机。

二、按键操作说明

在标定和参数设置状态下，部分按键将执行以下的功能：

1．[置零]键执行“加1”功能，按下[置零]键后，指示灯对应位数字就加一, 加到９后自动归零。

2．[除皮]键执行“移位”功能, 按下[除皮]键后，指示灯指示位右移一位, 到最小位后自动移至最高有效位。

3．[#]键执行“输入”功能, 按键后会将设定的数据输入仪表。

4．[清除]键执行“退出”功能，按下则会退出标定状态或者设置状态。

5．[*]键执行 “切换参数”功能，按下则会进入下一个参数设置状态。

三、称重操作

- 置零:

按下[置零]键, 可以使仪表处于置零范围的数据回零，只有稳定灯亮后才能进行置零操作。

- 除皮:

在称重状态下, 显示重量为正且稳定灯亮时, 按下[除皮]键, 可将显示的重量值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为０,净重灯亮，在毛重为0的情况下，再按下[除皮]键, 仪表即清除皮重值。

【注】毛重是负值时不能除皮。

- 查看内码:

在正常称重状态下, 同时按下[#]和[*]键, 仪表显示内码。

- 峰值保持、平均值:

通过功能设置P2选择使能，在选择后，可以通过[#]键来启动或者停止选择功能。如:

P2选择2，按[#]键，平均值灯亮，此时仪表自动判断，待相对稳定时，仪表开始计算显示平均值，并闪动后显示平均值，当前重量回零后取消显示平均值，可以继续称量下一次平均值；

P2选择3，在称重状态下, 按下[#]键, 峰值灯亮, 仪表处于自动峰值保持工作状态, 可以保持最大称重数据，重量回零后，解除保持数据。

在上述操作中，可以随时按[#]键退出动物秤/峰值保持状态；每次开机后要按[#]键此功能才能启动。

- 测量值手动累加：

正常称重状态下，当测量数据大于或等于20分度且数据稳定，将[*]键按下，仪表执行“测量值手动累加”功能。此时，仪表将先显示累加的总数据（分两步）：［total  =］(提示下面显示的内容为累加的总量数据) 显示约1秒后显示累加数据[******]，然后显示总累加次数（分两步）：[ｎ＝]（提示下面显示的是次数）显示约1秒后显示累加次数［　***］,然后累计指示灯亮。

注意：累加次数最大（在保证累加结果≤999999的情况下）可为9999次；累加结果在未进行过清除操作前，始终保持，掉电后也不会丢失。若按[*]键时净重小于20分度，则只显示累计量，不进行重量和次数的累加。

- 测量值自动累加：

正常称重状，非峰值保持、平均值状态下，将[功能]键+[*]键同时按下，仪表进入自动累加状态，此时累计灯将会闪动；进入自动累加状态后，每当测量数据大于或等于20分度且数据稳定后约1~2秒，仪表进行一次自动累加，然后显示累加次数和结果。再次[功能]键+[*]键同时按下或者按[#]退出自动累加状态。注意：自动累加状态掉电不保存，但保存累加数据。

- 清除累加结果:

称重状态下按[清除]键, 仪表清除累加的次数和累加的总数据。首次累加时应先清除再操作。

- kg和磅单位切换：

正常称重状态下，将[功能]键+[#]键同时按下，仪表执行单位切换；当计量单位为磅时，显示数据的最后一位小数点亮。也可通过P1参数转换单位。

- 预置皮重和上下限报警：

正常称重状态下，长按[#]键。步骤如下

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | [******] | 称重显示状态 |
| 2 | 长按[功能]键 | [P00000] | 提示用户输入预置皮重值。预置皮重只能最多能设为5位数皮重。 |
| 3 | 输入预置皮重值,例如“6000” | [ 6000] | 按[#]键确认，进入步骤4 |
| 4 | 上限报警值，例如“3000” | [H 00000] | 按[#]键确认，进入步骤5 |
| 5 | 下限报警值，例如“0” | [L 00000] | 按[#]键确认，进入步骤6 |
| 6 |  | [******] | 返回称重状态，显示除皮后的净测量结果 |

【注】当上下限值均为0时取消上下限报警无效

第四章 用户功能设置

在称重状态下，按【功能】键大于5秒，进入用户设置模式，用户设置模式有P1~P14十四种参数设置，按【除皮】键进行数值更改，按【*】键选择下一个参数。参数描述如下：

1、P1    x					kg  Lb 转换

x=1:			kg显示

x=2:			Lb显示

2、P2    x					功能选择

x=1:		    无其他功能

x=2:		    开启动物秤功能

x=3:			开启峰值保持功能

3、P3     x					波特率设置

x=1:		    9600

x=2:		    4800

x=3:		    2400

x=4:		    1200

4、P4     x					RS232输出净重、毛重、皮重选择

x=1:		    输出净重

x=2:		    输出毛重

x=3:		    输出皮重

5、P5   x		  				RS232输出方式选择

x=1:		    不发送（RS232停止）

x=2:		    连续发送

x=3:	 	    稳定时连续发送

x=4:		    命令方式（Z：置零，T：去皮，R：发送一次重量数据）

x=5:		    232大屏幕通信格式

x=6:		    扩展用

6、P6    x			省电功能设置

x=1:		    关闭省电

x=2:		    省电方式1，约30秒

x=3:		    省电方式2，约60秒

x=4:		    省电方式3，约30秒，只有按键才能退出省电状态

x=5:		    省电方式4，约60秒，只有按键才能退出省电状态

7、P7   	x       				零点跟踪范围

x=1:		    0.5e

x=2:		    1.0e

x=3:		    1.5e

x=4:		    2.0e

x=5:		    2.5e

x=6:		    3.0e

x=7:		    5.0e

x=8:        禁止跟踪

8、P8  	x      				置零键范围

x=1:		    2%FS

x=2:			4%FS

x=3:			10%FS

x=4:			20%FS

x=5:			100%FS

x=6:			禁止手动置零

9、P9  	x     				开机零点范围

x=1:			2%FS

x=2:			4%FS

x=3:			10%FS

x=4:			20%FS

x=5:			100%FS

x=6:			禁止开机置零

10、P10    x       			数字滤波时间强度

x=1:			快

x=2:			中

x=3:			慢

11、P11   X                  稳定时间

x=1:         快

X=2:         中

X=3          慢

12、P12   X                  稳定幅度

X=1:		     低

X=2:         中

X=3          高

13、P13   X                  电量指示刷新时间

X=1:			 慢

X=2:         快

14、P14  x					显示设置

x=1:		    亮度1

x=2:			亮度2

x=3：		亮度3

x=4：		亮度4

x=5：		亮度5

第五章  信息提示出错说明

[Err  1]      加载内码太小或传感器量程选择太大

[Err  2]      超出手动置零范围

[Err  3]      开机时零位过高或秤台上有重物

[Err  7]      标定开关未打开，请标定开关短路环插上

[Err  8]      传感器信号线接反，请正确连接传感器线

[------]      超出显示范围，应该在-99999～999999之间

[A   oL]      累计次数或者累计总重量超出范围，此时不再累计，应清除后操作

第六章  蓄电池的使用

- 只要电源线接上交流220V，仪表即自动对电池充电。因此，如非经常使用电池，请将电池取出。

为避免机内过热及对电池过充电，因此加以限流。要是用户觉得充电太慢，请购买专用充电器，在机外对电池充电，请注意，接电池的线头绝对不能接反(红线为＋，黑线为－)，否则将烧坏仪表。    内置蓄电池（6V/4Ah）首次使用时，务必先充足电后再使用！

- 当仪表使用电池供电时，一旦交流电源接通，仪表将自动切换到使用交流供电，此时交流指示灯亮。仪表屏幕左下角有电池电量指示，在电池电量指示灯最后一个熄灭后（此时蓄电池电压约为5.5V），仪表会自动切断直流电源，仪表停止工作，此时请立即充电。

- 首次使用时，请对蓄电池进行充电，充电时间约为10～16小时，以免因蓄电池的自放电导致电压过低而误认为故障。

- 在正常使用中应注意对蓄电池进行充电，每次约为10～16小时。若长期不用，应注意每隔2个月对仪表通电10～16小时，以延长蓄电池的使用寿命。

- 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。

第七章  维护保养及注意事项

一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离

强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。

▲！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷

击损坏仪表及相应设备。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上

进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷

击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全

运行。

四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

▲！在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！

▲！在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！

七. 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，

最高赔偿额在故障仪表自身价值2倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中

若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更

大的损坏。

九. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及

保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。

公司地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5599号

邮    编：201619

总    机：021—67282800   67282801   67282802  67282863

传    真：021-51693792

网    站：http://www.shxcltd.com/

信    箱：taizhiheng@hotmail.com

销售热线： 13661782675  13661782735

销售传真： 021-51699693

售后服务电话：021-51087563  021-51876532

# Text boxes

▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

传感器

RS232及

大屏幕接口（选配）

预留

交流电源

电源开关

(图2-4 )  通讯和大屏幕连接图图